
Q开关Nd:YAG激光治疗机(皮秒)技术参数
1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器)；

2.激光波长：激光波长最小532nm；激光波长最大1064nm（两档）；

3.传输方式：7关节平衡锤式导光臂；

4.治疗手具：光电旋转手具（具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能）。

5.光斑直径：1064nm:2～8mm（8mm为平行光传输）

532nm:1.5～7mm（7mm为平行光传输）；

6.脉冲宽度：4ns/4ns+4ns／900ps～2.5ns；

7.终端单脉冲输出能量：1064nm：100mJ-1200mJ

532nm：5mJ-400mJ ；

8.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调；

9.控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能；

10.设备设计使用年限:≥10年。

强脉冲光治疗仪参数

用途及要求：

1.多功能皮肤科激光治疗系统是进行皮肤治疗、医疗美容专用设备；

2.多波长强脉冲光治疗系统采用能发射多种波长，用于去除各种年龄斑、色斑，脱除毛发，去除增生的细小血管及治疗痤疮等；

3.配置多波长强脉冲光治疗功能（其中配备420nm波长专用治疗痤疮）。

二、技术参数：

1.可插拔滤光片技术:不需开关机，一个治疗手柄可直接进行不同波长滤光片的自由更换组合而开展全部波长范围的治疗，不需通过更换治疗手柄来改变波长的治疗方式；

2.手具内装配双泵浦灯；

3.配备6种强脉冲光滤波片及波长范围:

420nm-1200nm / 515nm-1200nm / 560nm-1200nm；

590nm-1200nm / 640nm-1200nm / 695nm-1200nm；

4.能量密度：≥35J/cm2；

5.脉冲串宽度：≥800ms；

6.单脉冲下子脉冲输出方式：双脉冲、三脉冲、四脉冲、十脉冲等十个子脉冲输出方式，电脑任意智能分配；

7.光斑面积：≥6.75cm2；

8.配备圆形和方形小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗：方形光斑适配器:面积2.25cm2；圆形光斑适配器:直径11mm；圆形光斑适配器:直径7mm；

9.冷却方式：同步蓝宝石接触持续式冷却系统0℃、5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃7挡可调；

10.≥15英寸智能触摸人机交互高清显示屏；

11.屏幕可上下左右旋转（左右调节≥30度）：方便医生多角度调节参数，同时方便医生观看参数。根据病人实际情况和治疗经验快速修改参数，操作前只需调节总脉宽、总能量、出光速度和冷却温度即可快速治疗；

12.屏幕自带当前滤波片显示，冷却温度显示，可存储治疗方案显示；

13.系统自带专业建议和警告:选择合适适应性参数，排除禁忌症及副反应；

14.设备设计使用年限：≥10年。
水光注射仪

1.操作模式≥4种应具备（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏模式）；

2.≥10英寸触摸屏操作；

3.负压等级0～9级可调；

4.最高注射总次数≥120次, 具备实时显示已注射次数；

5.最小单次注射量≤0.0067ml；

6.注射准确性≤±3%范围；

7.可支持注射器种类：1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器；

8.具备手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落；

9.手柄一体化设计（气管不外露）；

10.具备自动报警装置，当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警；

11.支持针剂选择种类≥9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml。

数码皮肤显微镜参数

一、皮肤模块：

1.设备采用CCD传感器，逐行扫描图像，无压缩，成像速度快，无延迟；

2.皮肤镜倍率支持1X-20X-50X-220X，镜头靶面直径≥22mm；

3.注册证须体现采用光学镜头；

4.产品注册证适用范围，需体现“诊断”字段；

    5.显色指数需不小于90%；

6.影像输出分辨率支持2560*2048；

7.倍率最大偏差：-2%；

8.设备具备体感触摸拍摄功能；

9.辐照度≤200W/㎡；

    10.50倍时视场中心分辨率不小于100线/mm；

    11.设备工作时噪声≤65dB（A）；

12.光源峰值波长455nm；

13.三镜合一，连续变焦功能，无需更换镜头；

14.支持非偏振光检测、浸润式非偏正光检测以及偏振光检测，且无需更换镜头；

    15.具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察；

16.光源照度：≧7000 lux,亮度可调；

17.帧数：≥30fps；

18.色素类皮肤病辅助诊断功能；

19.系统包含数百例临床皮肤病案，及千余张临床图片；

20.两步法、三分法、七分法、ABCD法、Menzies法、模式法、CASH法处理；
21.报告多画面选择功能、对目标区域长度，弧度，面积等可测量。

二、毛发模块：

    22.3D头模：精准定位所需要检测的部位，方便前后对比观测；

23.毛囊密度：精准精算毛发密度，评估毛囊、毛发存活率；

24.毛囊密度具备自动测量和手动测量两种方式；

25.毛囊间距检测：测量毛囊与毛囊之前的间距，评估毛发生长情况；   

26.皮脂面积检测：通过皮脂面积测量，方便调整治疗方案； 

27.毛发直径和长度测量：通过毛发直径和长度测量，来了解毛发生长情况；

28.相似度对比：检测系统通过收集已检测过的患者病史情况和治疗情况，给后面检测患者以参照，方便疗效监测和学术研究； 

29.可以观察肉眼不可见的细微毛干形态和结构变化，还可以对毛囊开口、毛周皮肤的变化进行全面评估；

三、皮肤生理指标模块：

    30.可检测皮肤油脂并出具检测结果；

    31.可检测皮肤水份并出具检测结果；

32.可检测皮肤色素并出具检测结果；

    33.可检测皮肤纹理并出具检测结果；

34.可检测皮肤毛孔并出具检测结果；

35.可检测皮肤毛细血管并出具检测结果；

36.可检测皮肤痤疮并出具检测结果；

37.根据图像数量自动滚动图像栏以显示其新拍图像，

支持对正在展示的图片进行标识，并保存至数据库；

38.可集中统一登记病人信息；可修改、删除病人资料；可添加、删除检查记录；

39.典型病历报告模板，并提供范句插入功能；

40.可查阅病人的所有历史检查记录，实现复查病历的图像对照；

41.可以对诊断术语进行快速维护修改。

