附件三 ：

耳鼻咽喉科鼻腔冲洗仪参数要求及配置清单
一、参数要求

1.电源：～220V 50Hz。
2.输入功率：50VA。
3.工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出。

4.工作时间显示：仪器每侧通道单次启动工作时间为15分钟，误差≦±5％。

5.压力输出范围：在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为120kPa～150kPa。

6.喷枪流量：单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量≧1.5mL。

7.工作环境要求

7.1环境温度范围：+5℃～+40℃。

7.2相对湿度：≤80％。

7.3大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。

控制系统：采用智能控制系统控制输出水流的大小。
机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。
采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。
安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定（有更新规范的以新出台规范为准）。
通过EMC检测。
配置清单

鼻腔冲洗器主机   1台

电源线           1根

喷水枪           2套

水枪支架         2个

储液罐          2个

水桶            2个

吸引头         10个

操作卡          1张
产品手册        1本


