附件三 ：

耳鼻咽喉科鼻阻力测试仪一台参数要求及配置清单
参数要求
1.产品用途及模块参数

1.1
产品具备鼻阻力测量模块，用于通过测量鼻腔气体流动参数，分析鼻腔气道阻力，可以测量：左右鼻吸气顶点阻力值Vrin（L/R）、左右鼻呼气顶点阻力值Vrex（L/R）、左右鼻吸气有效阻力值Reffin（L/R）、左右鼻呼气有效阻力值Reffex（L/R）有效总阻力值、呼吸过程有效阻力对数值Log10R（Vr,Reff）等。

2.鼻阻力测量模块性能指标

2.1
鼻阻力传感器类型：筛网压差式传感器。

2.2
压力测量范围：-800pa～+800pa。

2.3
流量测量范围：-800ml/s～+800 ml/s。

2.4
双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线，仪器内微处理器自动消除偏离数据。可给出两侧鼻阻力大小参数对比表，并可实时打印。

2.5
鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度（轻/中/重度/极重度）分级功能。

2.6
技术标准：1984年欧洲标准“四象限鼻阻力”&2010 年最新标准“四相位鼻阻力”。

2.7
检测技术：特定压力75/100/150/300pa检测法&连续压力Broms检测法。

2.8
质控：设备支持使用100ML定标筒质控定标。

2.9
院感防控：独立操作手柄，具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器。

3
主机参数

3.1
显示与操控：仪器自带≧10英寸触摸屏操作方便，自带飞梭旋钮，物理按键，可一键实现息/亮屏、训练模式、主页和设置界面功能。

3.2
数据传输：可支持USB数据线连接，实现测量数据传输。

3.3
内置系统同时支持一氧化氮测量、鼻阻力测量的操作。

3.4
仪器具备航空接口和USB、TYPE-C三种，便于临床使用。

3.5
工作条件：环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：20％～80％； 大气压力：700hPa～1060hPa。

3.6
存储环境：环境温度：-20℃～55℃； 相对湿度：20％-80％； 大气压力：700hPa～1060hPa。

3.7
仪器内置锂电池≧2500mAH，提手设计方便移动床旁检测。

二、配置清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1  主机 R1
	1套
	含一氧化氮测定模块

	1-01
	呼吸手柄
	1个
	

	1-02
	电源适配器
	1个
	

	2  鼻阻力测定模块 
	1套
	

	2-01
	鼻阻力测试仪
	1个
	

	2-02
	内嵌电磁屏蔽数据线
	1条
	

	2-03
	鼻阻力流量传感器头部
	2个
	

	3  附件
	1套
	

	3-01
	产品说明书
	1本
	

	3-02
	产品合格证
	1张
	

	3-03
	产品保修卡
	1个
	

	4  配件2 --- 定标桶 100mL
	1个
	




