附件三 ：

耳鼻咽喉科耳鸣康复治疗仪参数要求及配置清单
一、参数要求

1.电源：～220V 50Hz。
2.输入功率：30VA。
3.输出频率范围：输出频率在70～22000Hz范围内。
4.声级输出范围：0-115dB连续可调，输出方式分间断或者连续，最大音量误差±10％。
5.治疗时间：治疗时间30分钟，误差范围±10％。
6.工作环境要求
6.1.环境温度范围：+5℃～+40℃。
6.2.相对湿度：≤80％。
6.3.大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

7.显示系统：采用LCD显示屏显示，实时显示处方选择等治疗信息。
8.控制系统

8.1.左右耳病情可通过平衡控制键进行平衡调整；
8.2.根据个人感受通过音量控制键和音调控制键对音量和音调进行调整，操作方便。
9.机壳外观：表面光滑平整，各种标识清晰易认。
10.采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。
11.安全性能符合GB9706.1--2020医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定（有更新规范的以新出台规范为准）。
12.通过EMC检测。

二、配置清单

1.耳鸣康复治疗仪主机    1台。

2.耳机        1副
3.耳机挂架    1只
4.电源线      1根
5.产品手册    1本
6.操作卡      1张


