附件四：

除颤监护仪参数
1.彩色TFT显示屏8.4英寸, 分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能。

3.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

4.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

5.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。

6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

7.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15~250Ω。

8.具有26种心律失常分析。

9.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

10.配置1块电池可支持360J除颤210次以上。电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

11.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

12.主机具备录音功能，最大支持240min录音存储。关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

13.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

14.防护等级IP44。


