附件五：

心电图机参数
1、基本要求

1.1本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录12道心电波形。

1.2显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作，本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入，支持ZQECG、PDF、HL7、PNG、XML、JPG、DICOM数据格式。
1.3患者信息录入：支持手动、条形码、磁卡读卡器，支持WORKLIST快速下载排队预约的患者信息。

1.4支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。
2、性能要求

2.1A/D转换：24bit，采样率：≥31000Hz，频率响应：0.01Hz~330Hz。(提供检验报告证明)，耐极化电压：±930mV,内部噪声：≤12.5µVp-p。

2.2除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能，抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器，具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

3、功能要求

3.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集，导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.2采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式，支持实时采样、触发采样、预采样，支持节律分析。（提供证明）
3.3可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3x4、3x4+1R、3x4+3R、6x2、6x2+1R、6x2+3R、12x1等多种显示布局，屏幕显示信息：心电波形、心率、时间、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.4自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警，支持起搏检测功能。

3.5热敏打印布局：3x4、3x4+1R、3x4+3R、6x2、6x2+1R、6x2+3R、12x1，热敏记录纸：折叠纸。

3.6设备内置存储器，本机可存储病历≥900例，存储满后机器可循环存储，支持U盘和SD卡直接导出ZQECG、JPG、PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告，支持U盘、SD卡的扩容存储。

3.7支持报告打印预览功能，支持波形冻结与波形回顾功能。

3.8灵敏度：2.5mm/mv,5mm/mv,10mm/mv,20mm/mv,40mm/mv,自动≤±3%，走纸速度：5，6.25，10，12.5，25，50mm/s,误差≤±3%。
3.9具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论，权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。（提供证明）。
4、电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。
5、配置
主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。



