附件六：

电动吸引器参数

1.供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用。

2.产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

3.采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。

4.电源电压:AC220V士10%，50Hz士1Hz。

5.输入功率:≤180VA。

6.吸引泵:活塞泵。

7.极限负压值:≥0.09MPa(76OmmHg)。

8.负压调节范围:0.02MPa-极限负压值。

9.噪声:≤65dB(A)。

10.抽气速率:≥20L/min。

11.贮液瓶容量:2500mL/只，2只一组。

12.熔丝管:F2AL250V，φ5*20。

13.重量:15.5kg。

14.外形尺寸：±360*320*480mm。

15.工作制:间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。

16.电器要求:I类设备，B型应用部分。

17.环境温度范围:+5℃-+35℃。

18.相对湿度范围：30%-80%。

19.大气压力范围：860hPa-1060hPa。



