附件三 ：

病理科医用冷藏箱参数要求
1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1095L.

2、箱内温度控制在2～8℃范围内，数码管温度显，显示精度0.1℃；

▲3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃，设定温度4～6℃可调。

4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、≧12层可调搁架设计，充分利用空间； 

6、电加热玻璃门体，钢化双层玻璃，降低传热效率，≧32℃、85%湿度下无凝露；

▲7、玻璃门电加热受箱内温度和环境湿度双重控制，避免不必要的加热，降低能耗。

▲8、自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。小于90度自关、大于90度停止，存取物品更方便。

9、报警功能：须具有高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警等，不少于两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

10、高品质变频压缩机及风机，安全、节能、可靠；

11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度不少于48小时需求；

▲12、6路高精度传感器，同时增加机械温控器，有效保证温控的准确性；

▲13、箱内设置照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，方便使用。

14、标配USB接口，可记录不少于十年的温度数据，方便追溯查。温度数据双重记录(温度数据可传输、导出)。 

15、产品至少标配远程报警接口、485接口。

16、后续可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调。

17、后续可选配物联模块，连接手机，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

18、机械锁加电磁锁（后续可选配）双锁结构，更安全、更放心。

19、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

20、后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。

21、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。

22、产品具备医疗器械注册证。



