附件三 ：

耳鼻咽喉科0°耳内镜参数要求
1、工作长度：110mm±3%

2、最大插入部外径（镜体外径）：≤3.0mm

3、视向角：0°±3°

4、视场角：50°±15%

5、设计光学工作距d0：10mm

6、视场中心角分辨力：2.02C/(°)-10%（上限不计）
7、有效景深范围：3～100mm

8、显色指数Ra：≥90

9、照明变化率：光通量变化率应不大于20%
10、照明镜体光效ILeR：≥0.587
11、综合镜体光效SLeR：≥0.521
12、综合边缘光效SLe-Z：≥0.118
13、有效光度率DM：≤2561
14、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差）

15、封装要求：内窥镜经低温至高温突变试验后，内部无视场模糊现象。

16、强度：内窥镜的易损和易折部位能承受的最大作用力1N。

17、刚度：内窥镜插入部分的末端5mm处施加1N的力，其挠度应不大于1mm。

18、光学结构：新型光学系统设计，采用优质蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，优质光纤，光通量高，高清分辨率。

19、镜主体：采用轻质医用不锈钢材质。



