附件三 ：

心血管内科

冠状动脉造影血流储备分数测量设备1台及配套耗材2套

参数要求
	序号
	产品名称
	参数要求
	采购数量
	备注

	1
	冠状动脉造影血流储备分数测量设备
	1.用途：用于冠状动脉病变血管的功能学评价，包含但不限于血流储备分数（FFR）等生理功能学参数的评估。

2.功能及性能：包含但不限于数据管理功能、计算功能、报告生成功能等。

3.具备系统内存空间，可存储数据

4.显示器规格：

（1）显示器：触摸屏

（2）尺寸：≥12英寸 
（3）分辨率：≥800*600
5.有创压力测量模块规格：
（1）压力范围 ：-30至300mmHg 

（2）准确度：±4mmHg或±4%

（3）频率响应：0-10Hz

6.数据导出：包含但不限于USB等导出方式。

7.报告格式：包含但不限于PDF格式等文件类型。

8.具备台车等可进行移动的组件。

9.具备多种操控方式。

10.界面：包含但不限于报告界面、记录界面、设置界面等。

11.具备内置备用电池或异常掉电可恢复参数功能。

12.台车组件可实现刹车功能。
	1台
	

	2
	一次性使用有创压力传感器
	1.III类产品
2.需要与设备配合使用

3.适用范围：在冠状动脉生理功能参数的分析计算过程中，测量冠状动脉口处的主动脉平均压。

4.一次性使用器械

5.经环氧乙烷灭菌

6.测量范围：-30～300mmHg

7.准确性：小于（±1mmHg±1%读数）（在-30～50mmHg时），小于±3%读数（在50～300mmHg时）

8.激励电压：2～10VDC

9.激励阻抗（输入阻抗）：＞200Ω

10.输出阻抗：在 285Ω～315Ω范围内

11.灵敏度：5μV/V/mmHg±1%

12.工作温度：+15℃～+40℃

13.有效期≥2年
	1套
	

	3
	一次性使用有创压力传感器
	1.III类产品
2.需要与设备配合使用

3.一次性使用器械

4.经环氧乙烷灭菌

5.测量范围：-30～300mmHg

6.准确性：小于（±1mmHg±1%读数）（在-30～50mmHg时），小于±3%读数（在 50～300mmHg时）

7.激励电压：2～10VDC

8.激励阻抗（输入阻抗）：＞200Ω

9.输出阻抗：在 285Ω～315Ω范围内

10.灵敏度：5μV/V/mmHg±1%

11.工作温度：+15℃～+40℃

12.有效期≥2年
	1套
	




