全自动生化分析仪基础参数

比色法速度：≥2000测试/小时，单个电解质模块速度：≥900测试/小时，总速度：≥2900测试/小时；
双试剂同时分析项目：≥57项（含ISE）；
样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型；
分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法；
钾钠氯电极寿命：≥6个月；
波长个数：＞12个；
分光系统：光栅后分光技术；
吸光度线性范围：0-3.0 OD；
常规样本进样区容量：≥400管，不含缓冲区；
样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用；
具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能；
进样方式：三条轨道处理进样，可连续、随机进样；
急诊样本位：≥20管，并具备独立急诊轨道；
采用干式孵育，节约成本；
试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个；
配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能；
采用石英玻璃反应杯，反应杯数量≥408个/模块；
最小总反应体积：≤80uL；
最小样品体积：≤1.0uL（0.1 uL步进）；
R1和R2最小试剂体积均：≤10uL（1 uL步进）；
试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性；
内置Westgard质控规则和Levey Jennings图形规则；
标准配置RS-232C接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断；
操作方便：可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作；
Windows图形化全中文操作平台；
故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位；
售后服务：质保期3年，保修期后每年一次免费保养，软件免费升级。


