附件三 ：

重症医学科亚低温治疗仪参数要求

一、主要技术指标：

1、供电电源：a.c.220V，50Hz；

▲2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA；
3、配置高性能压缩机，制冷性能稳定，运行可靠，满足临床长时间连续运行需求；

4、制冷量≥800W；

5、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃ ；

6、噪声≤55dB(A)；

▲7、体温设置：4档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；
▲8、水温设置：4档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；
9、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；

10、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；

11、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制；

12、降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

13、降温毯：具备自锁快接装置；

14、具有复温功能；

15、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min；

使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温；

17、双路输出，一路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；

18、磁力泵流量≥8L/min；

19、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；

20、LCD液晶独立显示；

21、环境温度：5℃～40℃；

▲22、具有电磁兼容性
二、适应症：

主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

三、基本配置：

主机                 1台
降温毯               2套
降温毯防水套         4件

降温帽               2套
降温帽防水套         2件

温度传感器           2套


