附件二： 
儿科小儿肺功能仪及配套耗材参数要求

	序号
	产品名称
	参数要求
	采购数量

	
	小儿肺功能仪
	1、采用高精度压差式流量传感器技术原理；

2、符合 ATS/ERS 临床标准；

3、支持多种国际通用预计值并支持中国人预计值；

4、适用人群：适用于成人，儿童（不包括婴儿和新生儿）患者；

5、检测参数：

▲标配用力肺活量主要参数：FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, MMEF, BEV, FET, LungAge；

可选配用力肺活量拓展参数：FEV1/VC, FEF25, FEF50, FEF75, FEF75-85, TTP，FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2,FEV2/FVC,VC,FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75,FEF50/FIF50, FEF25-75等；

标配慢肺活量主要参数：VC_ MAX, VC_ IN, ERV, IC；

可选配慢肺活量拓展参数：VC_EX,VT, IRV；

标配MVV主要参数：MVV；

选配MVV拓展参数： MVV6,VT_MVV, BF_MVV, T(MVV)；

6、标配支持 FVC、支气管舒张试验BDT，支气管激发试验BCT，SVC和MVV测试；

7、具备流速校准、零点校准功能，支持 定标筒进行容量定标、线性验证；

8、可支持对接医院HIS/CIS 系统；

9、通过电脑连接打印机，医生可以及时打印报告给到患者，方便患者查看；

10、可带有温度、 湿度、 大气压传感器，环境参数自动检测， BTPS 自动修正；

11、流量范围：0～20.00L/s;
12、容量范围：0～20.00L;
13、流量精度：0.20 - 12.00L/s，为±2% 或±0.17L/s（取其大值）；

其余流量的误差，为±5% 或±0.17L/s（取其大值）；

14、最高阻力：20L/s 流量时，阻力＜ 0.15kPa/(L/s)；
▲15、防尘防水等级：不小于IP21；

▲16、电源：外部直流电源：电压：DC 5.0V，电流：500mA，电源口：USB 2.0 Type C，内置锂电池，电池规格：DC 3.6V 3400mAh，续航时间： ≥70h（室温环境下），直流输入存在时可以对电池充电，断开外部电源供电后，肺功能仪自

动切换为内部电池供电；

17、可配肺功能检查仪软件系统使用；

18、仪器正常工作条件： 环境温度：5℃ ～ 40℃， 相对湿度15% - 95%RH，无冷凝，大气压力70kPa～ 106kPa；

▲19、独创旋转分离式手柄结构设计，拆卸方便自然，流量传感器易拆卸，组件少；

▲20、支持通过USB线/蓝牙方式连接PC用；

21、支持通过显示屏显示呼吸状态，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标；

22、可检测呼气、吸气指标，检测时可分别显示流量-容积曲线、时间-容积曲线以辅助质控；

23、数据导出：软件平台可自动统计分析检测结果及报告导出；

24、质控管理模块：容量定标、线性验证；系统智能推荐符合 ATS/ERS 指南要求的曲线；

▲25、内置电池，实时无线同步检测，支持病患隔离检测；

26、检测者依从性质控： 设备操作简单， 患者容易掌握使用要点，规范化测量质控评级，根据ATS/ERS 肺功能检查指南指导标准进行质控评级；
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