附件三 ：

内镜室内镜专用高频电刀参数要求

主机为按键式操作界面、模块化设计，可根据需求实现个性化硬件模块配置和软件升级，内置中文、英语等多种语言操作系统。

2、设备具有专用内镜电切模式功能，电切和电凝自动交替输出，内镜切割模式≥2种，其中内镜切割I模式，功率输出≧170 W ± 20 %，最大高频峰值电压≤550V；内镜切割Q模式，功率输出≥400 W + 0 %/-20 %，最大高频峰值电压≤770V。
3、主机内镜切割模式≧4档切割效果、≧4档切割宽度、≧10档切割间隔，参数调节操作方便，术者可根据适应症、切割习惯，进行个性化调节。

4、设备具有单极电凝模式≥6种以上，包含但不限于下面的电凝模式。
4.1柔和电凝：效果调节≥8档，最大高频峰值电压≤190v，最大输出功率：≥200 W 

4.2、快速电凝：效果调节≥8档，最大高频峰值电压≤2500v，最大输出功率≥200 W 
4.3、强力电凝：效果调节≥4档，最大高频峰值电压≤2000v， 最大输出功率≥120 W 
4.4、喷射电凝：效果调节≥2档，最大高频峰值电压≤4300v，最大输出功率≥120 W 

4.5、双路电凝：效果调节≥8档，最大高频峰值电压：≤2000v，最大输出功率≥200 W 

4.6、经典电凝：效果调节≥2档，最大高频峰值电压≤1450v;最大输出功率≥60 W
5、主机频率≤360KHZ。
6、设备有多种智能调节技术：电压调节、电弧调节、输出调节

7、主机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，功率根据组织变化自动调整输出功率。

8、设备具有功率峰值补偿功能（pps功能)，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。

9、设备最大高频峰值电压≥4300v。

10、具有中性电极安全监测系统（≥4种监测类型可选择），对病人阻抗在20-118欧姆之间进行动态监测。 可监测高低频漏电电流，主机有新生儿模式，提供中性电极专用监测功能，提供实时的负极板阻抗信息。
11、具有新生儿手术监测模式，在主机上有新生儿中性电极监控功能设置菜单，保证新生儿手术的最大安全性。

12、具有程序存储功能，可存储≥9组以上程序，并可设定开机为程序列表显示和引导模式。
13、功率输出：电切最大输出功率：≥300W/500欧姆，电凝最大功率≥120W

14、电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；待机模式功率≤40W。



