附件三 ：

护理部、医学装备科康复理疗设备产品明细及参数要求

	序号
	设备名称
	设备参数要求
	采购数量
	备注

	
	中频治疗仪
	适用范围：该产品具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用。

1.输出通道：四路，输出电流独立可调。

——四路同步电刺激、异步电刺激通道；

——两路离子导入通道；

——两路干扰电治疗通道。

2.内置临床处方：不少于99个专家处方。

3.调制频率范围：在0～150Hz范围内。

4.差频频率范围：在0～100Hz范围内。

5.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。

6.时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min。时间可调功能：1min～99min，步进1min。
	4台
	呼吸与危重症医学科1台、神经外科/神经内科1台、胸外甲乳外科1台、肝胆胃肠外科1台

	
	手持式超声波治疗仪
	1.中文彩色触摸显示屏≥7寸，无任何按钮和旋钮；

2.输出模式：连续输出和脉冲输出；

3.工作频率：单头可实现双频输出（1MHz/3 MHz）；

4.治疗时间：0-30min可调；

5.处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方；

6.治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，至少包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位；

7.接触控制功能：当超声头表面与患者接触不充分时，治疗就会中断，同时提示灯亮起，设备无输出；当超声头恢复接触时，设备也会自动恢复治疗；

8.双手持式超声头，可以同时工作，超声头为防浸式设计，可用于水下治疗。
	2台
	中西医结合科2台

	
	空气压力波治疗仪
	适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

性能参数：

1.手提和床挂两用设计，主机净重≤3 kg，质量较轻，体积较小，床边使用方便转移，可悬挂； 

2.LCD彩色液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； 

3.≥4种DVT治疗模式，模式可自由选择，不同模式可搭配不同气囊组合使用，适合院内不同患者； 

4.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个分段式气囊，同时治疗两个部位，达到两个通道一样的治疗效果； 

5.配备分段式气囊，能有效地的避免对患者骨关节、伤口溃疡等不适合加压的部位进行了加压，使患者治疗时更加舒适； 

6.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 

7.智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节； 

8.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 

9.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 

10.时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，满足超长时间使用需求，可适用ICU或床边需要长期加压的治疗场所；治疗完毕后会有声音提示；
	13台
	呼吸与危重症医学科2台、肛肠外科1台、消化内科1台、内分泌科1台、心血管神经内科1台、肿瘤科1台、泌尿外科1台、眼科1台、重症医学科2台、妇产科1台、肝胆胃肠外科1台

	
	微波治疗仪
	1、输出功率：0～99W，步进1W或10W，连续调节。

2、时间设置：0～30分，步进1分或10分，连续调节。

3、输出方式：单通道微波输出。

4、具备时间设置记忆功能。

5、具有功率调整自适应功能：输出功率稳定，不会因电网电压波动而改变大小。

6、设备内置自动保护装置，具备过载、闭锁、误操作、超温保护功能。

7、内置智能故障实时自检功能：动态监测设备运行状况，精准显示故障代码。

8、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

9、产品使用有效期≥8年。
	2台
	呼吸与危重症医学科1台、肝胆胃肠外科1台




