**附件三：**

**重症医学科有创呼吸机故障情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备型号** | **设备机身号** | **故障现象** | **备注** |
| 1 | 有创呼吸机 | C1 | 21026 | 报错氧气缺失，电源管理板腐蚀需维修，氧气阀、过滤器损坏需更换。 |  |
| 2 | 有创呼吸机 | C1 | 19522 | 不能通气，密闭性不通过，主板电池、内置呼出阀、过滤器损坏需更换。 |  |
| 3 | 有创呼吸机 | C1 | 11392 | 报错氧气源缺失，氧气阀、过滤器损坏需更换。 |  |