**会理县人民医院皮肤科**

**二氧化碳激光治疗机（点阵激光）询价公告**

我院皮肤科开展皮肤美容技术拟采购国产二氧化碳点阵激光治疗仪1台，现面向社会潜在供应商进行询价，欢迎各位供应商报价，报价要求：

1. 报价方式：顺丰快递邮寄纸质报价单及公司资质（均需加盖鲜章）至以下地址：四川省凉山州会理县人民医院 党委办 彭老师 15729794577，我院统一的报价单模板请见附件一，**快递封面注明产品名称，以附表二密封；**
2. 报价期限：此询价公告发出起10天后停止接收报价；
3. 设备参数请见附件三、配置清单请见附件四；
4. 询价详情请咨询： QQ 519234962（审计科 代老师） QQ 956798068（审计科 尹老师）

附表一：

**会理县人民医院询价采购报价单**

公司(盖章)： 报价单位代表： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **品牌** | **型号** | **规格** | **生产厂家（全称）** | **注册证号** | **质保期** | **单位** | **单价** | **数量** | **合计** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | |

备注：所有报价均包含税款和运费，发票类型：增值税普通发票。

报价日期：

附表二： **询价采购报价文件**

会理县人民医院

兹报送（产品名称 ： ）询价采购报价单一份。

报价单位（盖章）：

经办人： 电话：

报价日期： 年 月 日

附件三：

**二氧化碳激光治疗机（点阵激光）设备参数**

1、激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器；

2、激光波长：10600nm；

3、光斑直径：≤0.5mm

★4、最小脉冲宽度：0.1ms;

★5 、传输方式： 7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6、输出功率：治疗模式：●连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；●调制脉冲：0.3～15W可调；点阵扫描模式：●10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；

**★**7、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。

**光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。**

8、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

9、手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）；

10、图形尺寸：1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴可调

11、扫描密度：F=50mm,0～1.5mm可调；F=100mm，0～3.0mm可调；

12、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

13、冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

14、控制系统：8寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。具有静音可选模式。

★15、开机自检：具有激光功率电流监测功能。

★16、安全保护功能： 激光器具有光闸保护功能。

17、输入电源：单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA**。**

★18、设备未来可升级配备治疗妇科私密部位功能手具，功能手具已获国家食品药品监督管理局注册审批。

★19、设备所用软件具有自主知识产品，提供计算机软件著作权登记证书。

附件四、 **二氧化碳激光治疗机（点阵激光）配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置清单** |
| 1 | 二氧化碳激光治疗机（点阵激光） | 主机1台电源钥匙2把电源线1根脚踏开关1套脚轮1套遥控安全联锁1个七关节导光臂1套 1、2、3＆4、5号手具1套  光学图形扫描器1套  5A保险丝4个  激光防护眼镜1副  激光防护眼罩1副  内六角扳手1把  注水杯、注水管1套  整机防尘罩1套  激光治疗设备使用注意事项1份  使用说明书1份  合格证1张  三证（生产许可证、注册证、营业执照）1份 |