**附件三 ：**

**麻醉手术科充气式升温装置及配套体表升温毯参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数要求** | **数量** | **备注** |
| 1 | 充气式升温装置 | 1. ▲噪音水平：≤55dB（A）
2. ▲采用双重过滤系统：初效过滤棉和0.2μm高效过滤器
3. 过滤器更换周期：每使用12个月或500小时更换一次
4. ▲采用不少于3个数字温度传感器。
5. 四档调温：室温、低温档32℃、中温档38℃、高温档43℃
6. \*PTC加热模块
7. ▲通风软管需配有一体保护套
8. 标配升温机手推车
9. 超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警，升温机停止加热，同时发出报警声。
10. 故障提示：液晶面板出现“系统错误”信息提示，并发出警报声。
11. 升温机重量：≤5.4kg，电源线长度：≥5米

12.风机电机：运行速度≤2900转/分钟  | 3台 |  |
| 2 | 体表升温毯 | 1.▲体表加温毯材质：SMS材料，可与患者皮肤直接接触。2.无菌：所有毯型均为辐照灭菌。3.可选毯型≥17种。4.垫毯类（包括身下毯、截石位毯、儿童毯）应具备两侧压虚线设计以及高密度小圆孔透气设计，确保达到对患者高效的对流式加温效果5.▲小号儿童类垫毯应具备可包裹全身设计，可在术前术后包裹患儿，术中可打开便于手术。6.具备全身盖毯、全身垫毯、成人U型毯、截石位毯以及儿童类毯型。 | 3个 | **本次暂采购3个体表升温毯：成人全身毯1个、成人半身毯1个、儿童半身毯1个。** |