**附件二：**

**体检科智能采血枕、妇科检查床、诊查床等参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **定制产品名称** | **数量** | **定制款式** | **参数** |
| 1 | 智能采血枕 | 2台 |  |  规格：300×179×69（mm）±2mm颜色：灰色 输入电压：DC12V/2.0A输入电压：AC 220V/50Hz 内置电池规格：12V/1800mAh(聚合物锂电池)充电时间：约2小时 续航时间：≥24小时响应时间：默认≥10秒，手臂移开后设备更换垫巾手动（即时更换垫巾） 手动/自动功能可切换加厚柔软海绵垫  |
| 2 | 一次性采血巾（智能采血枕耗材） | 100卷 |  | 材质：覆膜无纺布 宽度：117mm 规格：120人份/卷颜色：白色  |
| 3 | 妇科检查床（带换床单器） | 1张 | C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1697298739\nt_qq\nt_data\Pic\2024-12\Ori\b173c3ad8356e623d3d25b56db4f4893.jpeg | 1. 尺寸：186CM\*66CM\*75CM±2cm

床架厚度：≥1.2mm床垫厚度：≥8CM，采用高弹海绵。1. 搭配封闭式换单器，

尺寸：68\*22\*22cm±2cm，输入电压：220V/50Hz，自动更换检查垫单。默认每次更换垫单长度120cm，也可根据需求出厂设定更换垫单长度。 |
| 4 | 无纺布床单卷（换床单器耗材） | 12卷 |  | 材质：覆膜无纺布 规格：60cm\*100m（需与检查床适配）颜色：深蓝色 包装：PE袋  |
| 5 | 诊查床 | 5张 | f5ab1f67e3d4cce6cec283f84e5e82f | 1、规格尺寸：1900×650×650（±10）mm2、四只支撑脚管采用φ32×1.5mm碳钢焊管制作，脚架连接管采用φ22×1.2mm碳钢焊管制作，四脚均配置防滑耐磨胶脚。3、脚架连接件采用材料度≥3.0mm碳钢冷轧板，床框以及加强条均采用≥1.0mm碳钢冷轧板制作。4、床脚与床面支撑采用≥5.0mm扁钢，呈三角形连接，保证稳固。5、床面采用高级人革皮，内置高密度泡沫，体感舒适。6、▲钢材表面采用电泳底漆加静电粉末喷涂双重涂层处理技术工艺，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。7、床面额定载荷≥135kg。 |
| 6 | 加宽诊查床 | 3张 | f5ab1f67e3d4cce6cec283f84e5e82f | 1、规格尺寸：1900×800×650（±10）mm2、四只支撑脚管采用φ32×1.5mm碳钢焊管制作，脚架连接管采用φ22×1.2mm碳钢焊管制作，四脚均配置防滑耐磨胶脚。3、脚架连接件采用材料度≥3.0mm碳钢冷轧板，床框以及加强条均采用≥1.0mm碳钢冷轧板制作。4、床脚与床面支撑采用≥5.0mm扁钢，呈三角形连接，保证稳固。5、床面采用高级人革皮，内置高密度泡沫，体感舒适。6、▲钢材表面采用电泳底漆加静电粉末喷涂双重涂层处理技术工艺，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。7、床面额定载荷≥135kg。 |