**附件四 ：**

**电脑中频治疗仪参数要求**

1.输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

▲2.输出通道：四路，输出电流独立可调（四路同步电刺激、异步电刺激通道；四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；两路离子导入通道；两路干扰电治疗通道）。

3.内置临床处方：不少于99个专家处方。

4.工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5.调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6.差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7.调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

8.动态节律：4s～10s。

9.差频变化周期：15s～30s。

10.基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

▲11.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。

12.温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高不超过41℃。

▲13.时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

14.电源条件：交流220V/频率50Hz

15.输入功率：≤150VA

16.工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

带▲为重要技术参数