附件三 ：

体检科动态血压监测仪参数要求

- 测量方法：阶梯放气示波法

- 收缩压测量范围：40-260 mmHg

- 舒张压测量范围：20-210 mmHg

- 心率范围：40-200 b

- 准确性：±3 mmHg

- 可测量并记录不少于250条数据

- 数据存储器：闪存储存科可达到300个读数

- 安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

- 取样周期：多个独立可程序化周期，5，10，15，20，30，45，60，90、120min

- 尺寸≤120×67×29mm

- 净重量≤210g，包括电池，袖带。

- 工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106KPa

- 储存条件：温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa

- ▲特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

- 双压力传感器，双重保护功能。

- 采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力

- 为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能

- 黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动

- 数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性

- 提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置

- 液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率，处于工作状态时记录盒显示时间与光点

- 提供最大充气压设置

- 测量失败，会自动重测

- 24.读数超标警示：血压读数超过设定的限值后，产生警示，警示有显示、声音两种方式

- 25.电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池

- 26.支持时间片段采样分析

- 27.▲可设定儿科阈值

- 28.▲提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断、校正。

- 29.支持统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上。

- 30.支持电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

- 31.支持血压比较分析功能：同一患者如果前后两次或多次就诊，软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

- 32.支持自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。