**附件三 ：**

**麻醉手术科手术对接车参数要求**

1. 规格尺寸：L3600×W730×H（710∽1000）±10mm
2. 由两辆可升降调节的车体（内车、外车）和一个背板可折起变换角度的滑动担架面组成。
3. 滑动担架床面采用PP材料一次吹塑成型，床板带透气孔，强度高；台面两侧设两只PP护栏，护栏锁紧装置采用钢制件，强度高、使用便捷；采用≥Φ75mm滑轮，推动时滑轮灵活、无卡塞。
4. 背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简便。背部升降角度：0 ∽75°±5°。
5. 推车车身主要结构采用铝材一次压铸成形和钢制件材料组成。
6. 下架由PP材料一次性成型制作的外壳罩，壳罩厚度≥6mm。
7. 大架升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢件制作。车体升降幅度0∽290㎜之间。
8. 内、外车标识明显，均配置四只φ150mm中控脚轮，底部中心配导向脚轮。
9. 配置：不锈钢输液杆1根、软车垫1张。