附件三 ：

神经外科鼻窦镜2根采购清单及参数要求

一、采购清单：

1. 0°内镜    1根；

2. 30°内镜   1根；

二、参数要求：

1.0°柱状晶体镜，直径4mm，工作长度18cm±1cm；

2.30°柱状晶体镜，直径4mm，工作长度18cm±1cm；

3.在A标准照明体下显色指数Ra≥91，有效景深范围3-100mm；

4.可以耐受≥600次高温高压灭菌循环使用；

5.分辨率≥9.35lp/mm，具有颜色标识，易于识别