电子上消化道内窥镜（治疗镜）基础参数

1、操作手柄上具有≥4个或以上遥控按键，可任意设置遥控功能，方便控制图像冻结等功能；

2、内镜记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于显示器上

3、景深距离:3-100mm

4、视野角度：≥140度；

5、视野方向：直视

6、先端部外径≤9.8mm；

7、插入部外径≤9.9mm；

8、弯曲部角度：向上≥210度；向下≥120度；向左≥100度；向右≥100度；

9、钳子管道内径≥3.2mm;

10、最小可视距离：距先端部3.0mm

11、有效长度：≥1030mm，全长：≥1350mm

12、支持特殊光成像技术，至少支持窄带光成像（NBI）、双光谱成像（DSI）、混合光染色（MSI）中的其中一种

电子下消化道内窥镜基础参数

1．内镜具有记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于监视器上；

2．内镜连接主机可实现特殊成像技术，至少支持窄带成像（NBI）、窄光谱成像（NSI）、卓显染色（PSI）中的一种；

3．主防水一触式接头；

4．镜身力传导性强，强力传导提高操作性，插入部硬度分≥3档可以调节，以满足不同硬度的需求，提高操作性能；

5.视野角度≥170°；

6．景深：5-100；

7．先端部外径≤12.2mm；

8．软性插入部外径≤12mm；

9．钳子管道内径≥3.2mm；

10．弯曲部角度：向上≥180度，向下≥180度，向左≥160度，向右≥160度；

11.导光束数量≥3条