口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）

基础参数要求

1.	X射线发生及相关性能指标

1.1最小焦点：≤0.5mm

1.2最低管电压：≥60kV；最高管电压：≥100kV，最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA

1.3最小加载（曝光）时间：CT、全景、头颅成像最小加载（曝光）时间均：≤9.5秒

2.	探测器及相关成像性能

2.1 CT探测器类型：CSI+非晶硅探测器；头颅侧位探测器类型：CSI+CMOS探测器

2.2 CT最大可视空间(FOV)：≥12cm（宽）×10cm（高），一次成像非拼接非融合，且包含5cm*8cm、8cm*8cm固定视野可选。

2.4 CT的图像重建时间：≤40s（各视野均可达到），CT图像最小体素尺寸：≤50μm,CT成像空间分辨率：≥3.0lp/mm，全景成像空间分辨率≥4.0lp/mm，头颅成像空间分辨率≥4.0lp/mm

3.	机械装置性能及其他要求

3.1整机（含外壳）重量：≤250kg，避免影响承重；

3.2立柱升降距离≤700mm。机架底座：X型底座（非U型）设计，方便轮椅患者进行拍摄。头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键。

3.3摆位及扫描：摆位时设备控制面板与技师均位于受检者正前方，使技师可正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位；CT扫描过程中受检者侧对立柱（非面向立柱站立），以缓解紧张情绪。

3.4激光线定位线数量：≥4，触控式控制面板：具备；尺寸：≥10寸

4.	软件功能要求

4.1口腔数字化影像软件和正畸处理软件均具备原厂独立NMPA注册证。

4.2基本功能需求：具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理（CT、全景、头颅正侧位、口内摄影（牙片）、口内扫描、面部扫描）。

4.3图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)；注释(在图像上添加文字、箭头等标记)。