便携式数字化X射线摄影系统基础参数

- 配置参数：

- 1.1X射线发生装置

1.1.1输出功率：≥5.6kW

1.1.2输入电源电压：AC100-240V

1.1.3输入电源频率：50Hz/60Hz，±1Hz

1.1.4逆变频率：≥200kHz

1.1.5曝光kV范围：40kV-125kV

1.1.6曝光mA范围：5mA-100mA

1.1.7曝光ms范围：2ms-10000ms

1.1.8曝光mAs范围：0.1mAs-320mAs

1.1.9可选择曝光技术：kV-mAs；kV-mA-ms

1.1.10通讯接口：RS-232

1.1.11APR：≥2000个APR数据

1.1.12标称X射线管电压：≥125kV

1.1.13X射线焦点值：≤0.6mm(小焦点)≤1.8mm(大焦点)

1.1.14阳极热容量：≥42kHU

1.1.15标称阳极输入功率：≤1.27kW(小焦点)  ≤5.3kW（大焦点)

1.1.16最大辐射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

1.1.17最小辐射野(SID=100cm)：≤50mm×50mm

1.1.18照度(SID=100cm 时)：≥100 Lux

1.1.19光源限时：30s±2s

1.1.20固有滤过：≥ 1.85mm AL/75 KV

1.1.21输出窗有机玻璃板滤过：( 75kV ) 0.2 mm AL

1.1.22加载状态下的泄露辐射：在距焦点1米处，100cm²任意区域内的平均空气比释动能，≤1.0mGy/h

1.1.23X射线发生装置重量：≤14.5Kg

1.1.24X射线发生装置主机带有触摸屏显示，触摸屏尺寸≥10英寸

- 平板探测器

2.1探测器技术：非晶硅

2.2闪烁体：碘化铯

2.3像素矩阵：≥3072×3072

2.4像素尺寸：≤139um

2.5有效成像面积：≥427mm×427mm(17×17英寸)

2.6预览时间：≤3s

2.7成像时间：≤5s

2.8空间分辨率：≥3.7lp/mm

2.9AD转换位数：≥16bit

2.10尺寸：≥460mm×460mm×15.2mm

2.11重量：≤4kg

2.12功耗：≤20W

- 包装箱一体机架，机架与包装箱为一体设计

3.1包装箱尺寸(L×W×H)：≥860mm×620mm×535mm

3.2机架高度范围：1120mm-1500mm

3.3机头旋转角度范围：可手动转动，可旋转90°

3.4SID：≥1350mm

- 4.图像处理系统

4.1可显示患者及设备的基本状态信息：患者姓名、系统状态、磁盘空间、网络状态、温度、操作者、时间七项内容。

4.2具备急诊注册功能，可直接进入检查图像采集界面开始图像采集，急患者编号、检查号自动生成，姓名以【紧急XX】形式临时标识；待检查完毕后可以对这些信息进行修改完善。

4.3曝光设置包括：曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型选择（肥胖，正常，偏瘦，婴儿）；床位选择（站位、躺位）；焦点选择（小焦点、大焦点）；曝光模式选择（mA/ms模式、mAs模式）。

4.4图像浏览可使用工具对采集图像进行处理：

4.4.1测量工具包括：角度测量，心胸比，脊柱测量，距离测量，椭圆灰度测量，多边形测量，骨科测量，矩形测量。

4.4.2系统工具包括：左标记，右标记，前体位标记，文本标记，裁剪工具，删除工具，可视窗宽窗位，圆形裁剪，高级处理，重置，箭头，邮件，图像拼接。

4.4.3其他工具包括：裁剪选项，点灰度值，处理，显示校正，多边形蒙版，调整剪辑图像，栅格线，尘肺病。

4.5具有DICOM3.0协议，可以连接PACS和RIS系统。

- 5.产品有效期≥10年

- 6.配置：

6.1X射线发生装置

6.2平板探测器

6.3包装箱一体机架

6.4工作站图像处理系统（含显示装置）

6.5三角胸片架

7.防护用品

7.1铅屏风（具有含铅玻璃观察窗的移动铅屏风≥180cmX90cm，观察窗≥80cmX60cm）

7.2铅衣（成人+儿童各一套,铅当量≥2.0mmpb）

7.3质保年限：5年