悬吊DR基础参数

1、整体要求：悬吊双轨结构，配置两套多功能平板探测器，设备需具备静态摄影功能外，还需具有透视功能，可完成人体全身各部位、各体位、各角度的X射线摄影、透视检查。

- 2、主要技术规格和要求：

- 2.1 高压发生器要求：标称输出功率≥80KW，逆变频率≥500kHz，最大输出电流≥1000mA；

- 2.3 球管要求：旋转阳极球管，阳极热容量≥400KHU；

- 2.3 动态平板探测器要求：探测器尺寸≥420mm×420mm，像素尺寸≤139um，静态摄影空间分辨率≥3.7lp/mm，最大透视帧率≥25帧/秒；

- 2.4 悬吊机架：横向移动距离≥1800mm，纵向移动距离≥3000mm，球管吊筒垂直伸缩≥1450mm；

- 2.5 固定摄影床：四向浮动床面板，浮动床面移动范围纵向≥900mm 、横向≥260mm

- 床面垂直升降距离≥350mm

- 2.6 球管端具备液晶触控屏：尺寸≥10英寸，屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向、可显示患者的详细登记信息、可调整曝光参数、并具有摄影后图像显示功能

- 2.6 图像采集工作站：中文系统，具备DAP剂量显示功能和儿科摄影模式，具备图像拼接功能。