口腔科X射线机基础参数
一、整体要求：高频直流恒压控制技术，管电压≥70KV，胶片、磷片、数字传感器三种成像模式，预设的程序≥6种，可根据不同牙齿类型快速选择，提供便的操作和高质量的成像。
二、性能特点：
1. 高频直流恒压控制技术。
2. 管电压≥70KV；管电流≥2MA。
3. 预设不少于 6 种牙位程序，可根据不同牙齿类型快速选择。
4. 曝光时间调整范围: 0.02-2 秒。
5. 球管具有过热防护程序，球馆过热自动启用备用定时器，确保使用安全。
6. 具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能。
7. 所有设置功能均通过采用触摸彩屏控制，触摸彩屏尺寸≥4.3英寸。
8. 铝制横臂、平横臂及立柱。横臂可330º旋转，最大范围满足拍摄定位需求。
9. 四种安装方式选择：底板固定式、墙体固定式、底板支架式、移动支架式。
[bookmark: _GoBack]10.可调节负载能力的伸缩臂，确保X射线球管定位准确移动轻巧、灵活，定位稳定无漂移；机头刻度角设计使定位简单准确，底座配有脚轮，方便移动。
三、技术参数：
1. 输入功率：≤200VA ，高效节能
2. 电源频率：50Hz±10%
3. 射线焦点：≤0.4mm
4. 在加载状态下的泄漏辐射：1米处＜0.25mGy/h
5. 高压发生器频率：100-200kHz
四、标准配置清单：
1. 4.3英寸彩色触摸屏 1个	
2. 曝光控制器 1个
3. 机架 1个
4. 射线管头 1个
5. 束光筒 1个
6. 座垫 1个
