全自动微生物鉴定药敏分析仪基础参数

1.1鉴定原理：采用生化反应法，对分离出的微生物进行鉴定。

1.2药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

2 仪器通量：具有＞60个孵育位。

3检测能力

3.1能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌；对常见菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力。

3.2 板卡≥120孔板卡，多浓度包被，真实MIC值检测。

3.3链球菌药敏板卡涵盖包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草

绿色链球菌及其它β-溶血链球菌等，抗生素检测涵盖青霉

素（覆盖CLSI最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素

耐药实验等。

3.4 真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，≥6个浓度梯度。

3.5 药敏卡包被有符合专家共识治疗方案的高阶/一线抗菌药物，比如应用于多重耐药阴性菌的头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。

3.6药敏复合板卡试验开始后无需添加辅助试剂。

4 专家系统

4.1专家系统依据最新CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正，并显著提示不常见耐药表型，并支持专家规则自定义。

4.2 能够检测13种临床常见耐药表型，如MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP。

5 软件系统

5.1全中文界面设计，支持报告模板的自定义。

5.2可实现与Lis 数据的交互，条码跟踪。

5.3客户端支持远程推送最新软件安装包，客户根据需要手动更新。

5.4支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配。

6.1包含加样模块、孵育模块、检测模块等模块，实现了加样、孵育、检测一体化。

6.2条码阅读器模块，可自动识别信息板卡。