内窥镜摄像系统基础参数

1、摄像主机与摄像头

1.1摄像系统主机可兼4K分辨率超高清荧光摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P60Hz动态图像。

1.2采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

1.3触摸屏具备锁屏功能，可进行触摸屏滑动解锁，避免手术过程中的误操作。

1.4摄像主机内置刻录功能，连接USB储存设备，可实现录像及图像的储存。

1.5摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

1.6能够同时具备4K和全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足医院多显示器需求。

1.7具备至少4个能够同时输出的4K超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI≥1路和HDMI≥3路，以便于手术室在连接副显示器。

1.8设备自带CAN接口≥2，可连接外部设备，如光源等。

1.9具备至少2个能够同时输出的全高清信号，信号输出方式应包括3G-SDI和DVI。

1.10出厂预设≥8种手术模式选择，满足胸腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等常见镜种的手术。

1.11摄像头目镜杯卡口为行业标准尺寸，可兼容不低于10个其他品牌硬性光学内窥镜。

1.12摄像头具备≥5个遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置，自定义按钮≥2个。

1.13摄像头可实现一键切换多种成像模式，切换模式≥5种，显示模式包括：白光模式，亮荧光模式，暗荧光模式、三分屏模式，二分屏模式等。

1.14连接冷光源后，也可通过脚踏开关进行图像模式切换。（提供产品使用说明书、检测报告或官网公示的产品彩页)

1.15＞2倍光学齐变焦技术。

1.16摄像头防水性能不低于IPX7级。

2、冷光源

2.1设备包含激光输出，具备3R级认证。

2.2设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；锁屏功能开启后，如果无操作，1分钟后触摸屏会自动锁定。

2.3具备待机功能，待机状态下，导光束关闭。

2.4设备自带CAN接口，可连接外部设备，如摄像系统等。（提供产品使用说明书、检测报告或官网公示的产品彩页)

2.5具备脚踏开关接口：用于连接脚踏开关，单独使用时，按下脚踏开关，可开启或关闭激光；与摄像系统共同使用时，按下脚踏开关，可切换摄像系统的图像模式。

2.6设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

2.7灯泡输入功率不低于135W。

2.8白光冷光源的输出总光通量≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

2.9光源LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本。

2.10.光输出最大中心照度≥3000000LUX，确保照明充足。

2.11色温≥5000K，光源可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求。

2.12冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。

2.13与摄像主机为同一品牌，以确保成像链的匹配程度高。3、腹腔镜镜头

3.1直径10mm，视向角30度，视场角≥80°，工作长度≥320mm。

3.2视场中心角分辨率≥7.0C/(°)。

3.3大景深光学视管，有效景深3mm-190mm。

3.4具备降低畸变现象技术，可减少中心到边缘图像扭曲。

3.5可优先采用压力蒸汽灭菌。耐灭菌次数≥500次。

3.6可同时传输白光和荧光。

3.7与摄像主机为同一品牌，以确保成像链的匹配程度高。

4、气腹机

4.1流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

4.2采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。

4.3具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

4.4具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

4.5气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

4.6气腹机具有排烟功能，开启排烟后，主机具备排烟文字提示。

4.7具有末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，出气口气体温度不超过41℃；可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复。

4.8设备自带SCI接口≥2个，可连接同品牌其他设备。

4.9与摄像主机为同一品牌，以确保成像链的匹配程度高。

5、设备配置清单：主机（含荧光摄像头）一台，光源一台，气腹机一台，显示器一台，腹腔镜镜头一根。