新生儿无创呼吸机基础参数
[bookmark: _GoBack]1.≥10寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280×800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力一时间波形、流量柱状图。
2.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%,精度±3%。
3.内置氧传感器，监测范围0-100%,精度±2%,氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。
4.提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。
5.氧电池质保期内免费更换。
6.具备氧反馈调节功能，可以通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现自动氧反馈功能，无需手动调节。如初始血氧饱和度的设置范围为90-95%,在血氧监测值小于90%时自动增加氧浓度，在血氧监测值大于95%时自动降低氧浓度，使得新生儿的血氧饱和度稳定维持在预设目标范围90-95%内。(选配项)
7.不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。
8.通气模式：NCPAP,NIPPV,SNIPPV,HFNC,nHFOV.
9.适用范围：专用于30公斤以下新生儿、儿童；无成人模式。
10.NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能
11.直接设定气道压力值：1cmH20-15cmH20。
12.窒息唤醒2cmH20-30cmH20,窒息时间：OFF,1s-60s。
13.NIPPV模式：
14.呼末正压PEEP:1cmH20-15cmH20。
15.吸气压力Pinsp:2cmH20-30cmH20
16.呼吸频率：1bpm-120bpm
17.吸气时间：0.1s-15s
18.SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能
19.呼末正压PEEP:1cmH20-15cmH20。
20.吸气压力Pinsp:2cmH20-30cmH20
21.呼吸频率：1bpm-120bpm
22.吸气时间：0.1s-15s
23.后备频率：1bpm-120bpm
24.HFNC高流量氧疗模式：
25.流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。
26.支持nHFOV经鼻高频振荡通气
27.提供增氧功能：
28.通气持续时间可调，最长时间120s,增氧氧浓度22%-100%连续可调。
29.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-30cmH2O。
30.具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。
31.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。
32.提供系统自检功能，图形化提示操作流程。
33.数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储10000条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。
34.可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。
35.设备使用年限≥8年，空压机使用年限≥3年，整机质保≥3年；终身维护；提供备用机。
