血液透析机基础参数
1.彩色液晶显示屏≥15英寸，显示各种治疗数据；具有开机时全面的安全自检； 
2.采用中文操作界面，方便操作，设备报警灯位于显示屏幕，设备报警灯与显示屏一体化设计；
3.采用密闭式容量平衡腔系统确保精确的超滤脱水；
[bookmark: _Hlk162465089]4.具有化学消毒和热消毒功能，消毒脱钙一次完成，热消毒时排液温度≥85℃；
5.配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗；
6.配备内置后备电源，全功能运行≥15分钟；
7.具备Kt/V功能、血温监测功能、血容量监测功能、血压监测功能
8.具有网络连接口，满足信息化条件下联机功能；
9.机器内置的超滤曲线方案≥8+N种，即设备内置默认超滤曲线≥8种，并具有1种无程序变化可任意设定的连续曲线；
10.具有肝素曲线；
11.机身净高度（不含突起物和输液杆支架）≥1530mm；
12.配备细菌过滤器支架； 
13.具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒，可设置提醒事项；
14.血泵流量：0，60ml/min～600ml/min；
15.肝素泵：0.1ml/h～9.9ml/h；
16.动脉压力测量范围：-350mmHg～+400mmHg；
17.静脉压力测量范围：-40mmHg～+350mmHg；
18.跨膜压测量范围：-50mmHg～+700mmHg；
19.透析液流量：300ml/min～700ml/min
20.透析液温度：35-39.5℃；
21.超滤率范围：100～4000ml/h，脱水泵流量误差＜1%；
22.透析液浓度（总电导率）最大可设定值≤16ms/cm；
23.设备使用年限≥10年；
24.供水压力：最小进水压力≤0.5bar，最大进水压力≥6bar；
[bookmark: _GoBack]25.透析机进水温度不高于30℃；

