血液透析滤过机基础参数
一、主要技术参数
1. 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。
2. 机身尺寸：底座宽度≤450mm,深度≤500mm。
3. 环保使用年限：≥10年。
4. 供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C-30°C。 
5. 透析液温度设置范围：33.0-40.0°C。
6. 血液流速调节范围：50-600mL/min。
7. 置换液泵设置范围： 0.10-18.00L/h。
8. TMP测量范围：-100-+480mmHg。TMP测量精度：±10mmHg。
9. 透析器血液入口压测量范围：0-+500mmHg。透析器血液入口压测量精度：±10mmHg。
[bookmark: _GoBack]10.透析液浓度测量范围：12.0-18.0mS/cm。
11.超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.0005mL。
二、功能参数
1. 设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3
个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压，保障患者治疗安全。
2. 具有声光报警提示功能，≥4种颜色报警指示灯。
3. 静脉四合一组件包括气泡检测器、血液判别器、管路检测
器和静脉夹。
4. 支持药液消毒和热消毒，热水柠檬酸消毒时间≤40min，消毒温度最高可达80℃。
5. 设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。
6. 采用电磁流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控
制系统。
7. 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。
8. B液浓度可个性化调节，可预先存储≥9条碳酸氢盐浓度
曲线，每条曲线均可修改并存储。
9. 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥9条透析液浓度
曲线，每条曲线均可修改并存储。
10.超滤速度可个性化调节，可预先存储≥9条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。
11.管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放。
12.支持置换液在线预冲、生理盐水预冲、HD模式下也可以在线预冲。
