冷冻切片机基础参数

- 配置中文彩色触摸屏，除切片外所有操作都在触摸屏上完成。直观的软件允许客户查看和调整以下参数：温度，切片厚度，修片厚度，剩余刀架行程以及仪器设置。

- 刀架主动独立制冷，刀架温度≤-25℃，主动制冷确保刀架稳定的温度。

- 样品头的主动制冷，样品头≤-45℃（可调），确保持续稳定地样品制冷。

- 速冻台≥19个位点，其中至少包含1个半导体制冷位点，最低制冷可达-57℃±3-K。

- 切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障。

- 照明亮度可在0-100%任意调节，并且有25%、50%、75%和100%四个预设值，照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明。

- 切片厚度：0.5～500μm

0.5–5μm步进0.5μm
5μm–10μm步进1μm
10μm–20μm步进2μm
20μm–50μm步进5μm
50μm–100μm步进10μm。

- 修块厚度：5～500μm

5–30μm步进5μm
30μm–100μm步进10μm
100μm–200μm步进20μm
200μm–500μm步进50μm。

- 水平进样行程：≥48mm，有剩余进样提示功能。样品垂直形成：≥64mm，可适用于较大样本。

- 样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位。

- 自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式。

- 冷冻箱体容量≥42L。

- 弧形设计贴合身形，使用户更靠近冷冻箱，即便长时间操作仍能维持舒适姿势。

- 配置消毒功能，可预约或立即消毒，时长50分钟。消毒液含Ag+离子及H2O2,双重消毒更彻底。可消灭包含艾滋病、结核杆菌在内的病原体，有第三方文件证明。

- 自动待机和休眠模式，无需手动操作（非活动状态，1小时自动进入待机模式，3小时自动进入休眠模式），同时可设定自动开机模式。

- 样本头头部仅在垂直方向移动，可减少震动；刀架进样，确保进样的精确性，步进速度两档，慢速：1mm/s，快速：3mm/s。

- 配置磁力取刀器，更换刀片全程无需接触刀片。

18.质保≥五年。