[bookmark: _GoBack]喉返神经探测仪基础参数
一、设备用途：
用于术中神经监测，显示波形，声音预警。
二、基本要求：
2.1、触屏（液晶屏）操作：直观清晰，操作简便；
2.2、多语言界面：支持中、英文语言界面，自检电极阻抗呈现方式为数值方式，更加直观方便；
2.3、音频输出：在整个外科手术过程中产生需要进行监护的人员理解的许多不同的 声音。除 EMG声音之外,各种报警提供有用的信息；
2.4、电极选择：支持多种刺激探针和电极，刺激探针必须配有弹性探头，接触神经能够反弹保护神经，所配刺激探针必须具有单独的注册证（三类证）；
2.5、假像抑制技术：具提供高度敏感和准确的监视，双界面显示，设置界面提供阻抗监测（2通道仅用于喉返神经探查），以及手术样式，监测界面提供神经检测波形显示；
2.6刺激电流快速选择：主机实物具有快速选择预设电流值的功能，界面设置有三个按键，分别表示1mA，2mA，3mA电流，可以快速切换电流大小；
2.7、采集部分
2.7.1  测量范围：20μV-10000μV；
2.7.2  带宽：15Hz-2KHz；
2.7.3  共模抑制比：≥110dB；
2.7.4  输入阻抗：≥2MΩ；
2.7.5  噪声水平：≤0.7μVRMS；
2.8 电刺激部分
2.8.2  负载范围：0-10KΩ；
2.8.3  刺激电流范围：0mA-30mA，可调节；
2.8.4  刺激频率：1Hz-30Hz，可调节；
2.8.5  刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs或250μs，可调节；
2.8.6  输出波形:单相,方形脉冲,无直流成分。
三、配置要求：
3.1 监测主机 1台;
3.2 界面盒 1个;
3.3神经监护气管插管 1套，插管刺激探针一体式包装；插管内径从5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5MM均有型号覆盖，型号满足儿童（起到较窄），以及特大体重患者，更加利于科室发展需求;
四、售后服务及其他要求：硬件免费保修三年，终身维修。
