甲状腺微波消融治疗仪基础参数

- 电源电压：220V±10％，50Hz±1Hz；

- 输出频率：2450MHz±30MHz（谐振式固定频率）

- 驻波比：线缆驻波比≤1.5,辐射器≤3.0；

- 输出功率：0～120W，连续可调设置；

- 控制方式：触屏控制；

- 具备连续、脉冲、脚踏三种模式输出；

- 治疗时间：手动0-29min59s；脚踏0-99s，连续可调设置；

- 辐射安全外壳泄露：整机泄露，＜3.2mw/cm²，仪器外壳泄露，＜10mw/cm²

- 双路旁开测温功能：对凝固范围和效果进行精确控制；

- 杆温控制功能：维持杆温在37℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠；

- 控温范围及精度：不低于35℃～80℃，误差≤±0.5℃；

- 主机配备水冷循环系统，冷却针杆温度；具有水循环关联输出保护功能，杜绝了误操作；

- 具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能；

- 全系统一体化设计，简约便携；

- 既能单源用于消融，也可组合成双源甚至多源输出；

- 注册证适用范围有明确甲状腺结节消融的适应症。

- 配套一次性使用水冷微波热凝消融针具备针杆温度监测，消融针内置测温传感器，配合主机可实现超温保护，超过45℃会自动切断微波输出，保护患者和医护。

- 传输电缆无菌封装在一次性水冷微波热凝消融针内，保证手术无菌环境和稳定功率输出。

- 质保期≥3年。