小儿床旁监护仪参数

- 整机要求：

  - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

  - 10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率1280*800像素，8通道波形显示。

  - 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

  - 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间4小时

  - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

  - 监护仪设计使用年限10年。

  - 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂49种。

- 监测参数：

  - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

  - 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

  - 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

  - 支持27种心律失常分析,包括房颤分析。

  - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

  - 支持心电多导同步分析。

  - 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

  - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

  - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH；提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

  - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

  - 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

  - 支持小儿或新生儿附件包

- 系统功能：

  - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

  - 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

  - 支持1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

  - 支持1000组NIBP测量结果

  - 支持120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

  - 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

  - 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪、呼吸机、输注泵等设备一起联网通信到中心监护系统。

  - 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，隐私模式。

  - 提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

  - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

  - 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

  - 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

  - 可升级CCHD先心病筛查界面

  - 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

  - 可升级内置记录仪。