无创呼吸机基础参数

- 适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文

操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。

- 采用≥15英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。

- 屏幕显示：同屏显示≥5道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。

- 呼吸机自带屏幕录制功能。

- 内置后备可充电锂电池（续航时间）≥180分钟（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- 吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。

- 通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）；压力调节容量控制模式（PRVC）；

- 高流量氧疗：具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

- 具有压力释放、延时升压功能。

10.具有同步技术，可自动也可手动调节触发灵敏度，手动调节≥6档。

11.可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能。

12.设置参数：

- 12.1潮气量：50ml—2000ml

- 12.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30cmH2O。

- 12.3IPAP：3-50cmH2O

- 12.4EPAP：3-30cmH2O

- 12.5呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min

- 12.6吸气时间：0.2—5s，吸呼比I/E：4:1～1:10

- 12.7压力上升时间：1-7档可调

- 12.8压力释放：OFF，0-3档可调

13.监测参数：

- 13.1气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。

- 13.2潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。

- 13.3呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。

14.具有分级报警和声光报警。报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低。

15.具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。

16.本机具备HDMI扩展。

17.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。