血液透析滤过机基础参数

一、主要技术参数

- 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。

- 机身尺寸：底座宽度≤450mm,深度≤500mm。

- 环保使用年限：≥10年。

- 供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C-30°C。

- 透析液温度设置范围：33.0-40.0°C。

- 血液流速调节范围：50-600mL/min。

- 置换液泵设置范围： 0.10-18.00L/h。

- TMP测量范围：-100-+480mmHg。TMP测量精度：±10mmHg。

- 透析器血液入口压测量范围：0-+500mmHg。透析器血液入口压测量精度：±10mmHg。

10.透析液浓度测量范围：12.0-18.0mS/cm。

11.超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.0005mL。

二、功能参数

- 设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3

个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压，保障患者治疗安全。

- 具有声光报警提示功能，≥4种颜色报警指示灯。

- 静脉四合一组件包括气泡检测器、血液判别器、管路检测

器和静脉夹。

- 支持药液消毒和热消毒，热水柠檬酸消毒时间≤40min，消毒温度最高可达80℃。

- 设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- 采用电磁流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控

制系统。

- 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- B液浓度可个性化调节，可预先存储≥9条碳酸氢盐浓度

曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥9条透析液浓度

曲线，每条曲线均可修改并存储。

10.超滤速度可个性化调节，可预先存储≥9条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

11.管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放。

12.支持置换液在线预冲、生理盐水预冲、HD模式下也可以在线预冲。