球管基础参数

1.现有CT型号：ingenuity CT；

2.保证是原厂原装全新球管；

3.符合本次招标设备型号一致的整机匹配球管；

4.球管热容量：≥8MHU；

5.管电压：≥140KV；

6.双焦点；

7.焦点最大功率：≥120Kw；

8.大焦点大小：≥1.0mm×1.0mm；

9.小焦点大小：≤0.5mm×1.0mm；

10.阳极平均散热要求：≥500KHU/min；

11.阳极靶面尺寸：≥200mm；

12.球管转速：≤6300PRM；

13.阳极靶面角度：7度；

14.球管运输包装：原厂专用球管包装箱；

15.球管更换工具：原厂专用球管更换工具；

16.提供飞利浦原厂的球管安装调试；

17.提供能证明球管合法来源的相关证明材料，新球管

更换完毕后需要进行CT图像质量校准。